## Лист1
Протокол об утверждении итогов по закупкам лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 2021 год способом запроса ценовых предложений – №П-4 Отдел государственных закупок 09 марта 2021г. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской кардиологический центр» Управления здравоохранения г.Алматы, 050012, г.Алматы, ул. Толе би, 93 провел закуп способом запроса ценовых предложений.
№ п/п | Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
1 | CELLPACK 20л из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 +5 +30 С (SYSMEX Europe GmbH , Germany, ГЕРМАНИЯ ) | Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки -20л. | упаковка | 30 | 41314 | 1239420
2 | Stromatolyser-WH 3 х 500 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 +2 +35 C (Sysmex Europe GMBH, ГЕРМАНИЯ ) | Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лимфоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. Упаковка 3 флакона по 500 мл. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | упаковка | 7 | 118986 | 832902
3 | Cellclean (очищающий раствор Cellclean) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN- 450, XN- 550 +1 +30 C (Sysmex Europe GMBH, ГЕРМАНИЯ ) | Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | упаковка | 10 | 39271 | 392710
4 | Чековая лента 57x30*12 (156) (ALMA CASH ТД,, КАЗАХСТАН ) | Термолента 57мм x 30м(А), предназначена для распечатки результатов биохимических параметров мочи на полуавтоматическом анализаторе мочи Uriscan optima | штука | 1 | 608 | 608
5 | EIGHTCHECK-3WP H 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +8 C (Streck Inc, США ) | Контрольная кровь (высокий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | флакон | 16 | 12160 | 194560
6 | EIGHTCHECK-3WP L 1.5 мл из комплекта автоматический гематологический анализатор ХP 300 +2 +8С (Streck Inc, США ) | Контрольная кровь (низкий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам | флакон | 16 | 12160 | 194560
7 | EIGHTCHECK-3WP N 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +8 С (Streck Inc, США ) | Контрольная кровь (норма) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | флакон | 16 | 12160 | 194560
8 | Редипластин – HemosIL (реагент для определения ПВ, 20 мл.) из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, ACL TOP 750 LAS 5х1мл,5х19мл/ t +2 +8 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Реагент для определения протромбинового времени (ПВ), МНО и расчетного фибриногена в человеческой цитратной плазме. Используется для оценки внешнего пути гемостаза и мониторинга ОАТ. В состав реагента входит рекомбинантный человеческий тканевой фактор, характеризующийся МИЧ ~ 1. Реагент стабилен на борту анализатора 10 дней. Форма выпуска: жидкий (готовый к испотльзованию). Фасовка: 5 фл. по 20 мл реагента. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США). | штука | 12 | 75325 | 903900
9 | СинтАСил (АЧТВ реагент) - HemosIL SynthASIL из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями ( 5x10мл+5х10мл), t +2+8 С (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Реагент для определения активированного частично тромбинового времени (АЧТВ) в человеческой цитратной плазме. Метод АЧТВ используется в качестве основного скринингового метода для оценки нарушений внутреннего пути свертывания и для мониторинга гепариновой антикоагулянтной терапии. Метод чувствителен к сниженным концентрациям факторов контактной фазы, факторов внутреннего и общего пути свертывания, антикоагуляционному действию гепарина и наличию ингибиторов, в частности волчаночно-подобных антикоагулянтов. Рекомендован к использованию для предоперационной скрининговой диагностики. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 5 фл. по 10 мл реагента + 5 фл. по 10 мл хлорида кальция). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США Фасовка: 5 фл. по 10 мл реагента + 5 фл. по 10 мл хлорида кальция. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США). | упаковка | 20 | 35811 | 716220
10 | Фибриноген QFA - HemosIL Fibrinogen, QFA Thrombin из комплекта Aнализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (10х5мл), t +2+8 С (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Реагент для определения фибриногена по Клауссу в человеческой цитратной плазме. В состав реагента входит очищенный бычий тромбин в концентрации 100 ЕД/мл. Линейность метода составляет 35-1000 мг/дл. Реагент не чувствителен к прямым ингибиторам тромбина. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 5 мл реагента). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США Фасовка: 10 фл. по 5 мл реагента. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США). | штука | 10 | 178047 | 1780470
11 | Тромбиновое время - HemosIL Thrombin Time из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (4x2.5 or 8 ml; 1х9 ml) +2 +8 С (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Реагент для определения тромбинового времени в человеческой цитратной плазме. Анализ обычно выполняется для диагностики наследственного дефицита или дефектов фибриногена, для исключения контаминации гепарином. Измеряется время образования сгустка в исследуемом образце при превращении фибриногена в фибрин после добавления в плазму очищенного бычьего тромбина.Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 4 фл. по 8 мл реагента + 1 фл. по 9 мл разбавителя). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США Фасовка: 4 фл. по 8 мл реагента + 1 фл. по 9 мл разбавителя. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700) и ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США). | упаковка | 60 | 35468 | 2128080
12 | Калибровочная плазма - HemosIL Calibration plasma из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1ml) t +2 +8 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Калибратор универсальный. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C. Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | упаковка | 2 | 78326 | 156652
13 | Нормальный контроль - HemosIL Normal Control из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1мл), t +2 +8 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: определение ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, одиночных факторов, антитромбина, плазминогена, ингибитора плазмина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона нормальных значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | упаковка | 15 | 79871 | 1198065
14 | Низкий патологический контроль - HemosIL Low Abnormal Control из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1мл), t +2 +8 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона низких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | упаковка | 15 | 76393 | 1145895
15 | Высокий патологический контроль - HemosIL High Abnormal Control из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1мл), t +2 +8 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона высоких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | упаковка | 15 | 73212 | 1098180
16 | Моющий раствор - HemosIL Cleaning Solution из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями, (1х500мл) +15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Очищающий раствор. Предназначен для ежедневной очистки коагулометров. В состав набора входит: соляная кислота. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 500 мл). Температура хранения +15 +25 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | упаковка | 50 | 12988 | 649400
17 | Моющий агент - HemosIL Cleaning Agent из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (80 мл) +15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Очищающий раствор. Предназначен для технического обслуживания лабораторного оборудования. В состав набора входит: гипохлорит натрия. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 80 мл). Температура хранения +15 +25 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | упаковка | 20 | 5530 | 110600
18 | Кюветы 2400 шт из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, ACL TOP 750 LAS (Instrumentation Laboratory SpA, PLAX S.R.L., Instrumentation Laboratory Co. (Италия, Испания, США), ИСПАНИЯ ) | Измерительные ячейки. Предназначены для проведения исследований системы гемостаза на автоматических коагулометрах. Материал: оптически прозрачный пластик. Поставляется в картонных упаковках (6х100х4 =2400 шт.) | упаковка | 40 | 103560 | 4142400
19 | Реагент для промывания - HemosIL из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, ACL TOP 750 LAS 1x4л +15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Оптический референс. Предназначен для использования в качестве фона для оптических измерений (нефелометрия, фотометрия) и в качестве промывающей жидкости для деталей коагулометров. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в пластиковых канистрах объемом 4 литра. Температура хранения +15+25 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | штука | 75 | 73004 | 5475300
20 | Д-Димер высокочувствительный - HemosIL D-Dimer HS, (уп.: 3 фл. по 2 мл + 3 фл. по 8 мл + 2 фл. по 1 мл) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, ACL TOP 750 LAS +2 +8 С (Biokit S.A., ИСПАНИЯ ) | Реагент для иммунохимического определения концентрации D-димера в человеческой цитратной плазме. Реагент имеет подтверждение FDA для исключения диагнозов ТГВ и ТЭЛА со 100% отрицательным прогностическим значением (ОПЗ). Используется для диагностики и исключения (совместно с общеклинической оценкой вероятности заболевания) венозные тромбоэмболии (тромбоз глубоких вен и ¶легочной эмболии). Для диагностики ДВС, а также для контроля длительности терапии оральными АК. Латексный реагент для определения Д-Димера представляет собой суспензию полистироловых латексных частиц, покрытых F(ab')2 фрагментами моноклональных антител, что позволяет более специфично определять Д-Димеры, исключая влияние таких эндогенных факторов, как ревматоидный фактор. Также, реакционный буфер, входяций в состав набора, содержит агенты, блокирующие антимышиные человеческие антитела (HAMA) с целью уменьшения их влияния на результат исследования. Пороговое значение Д-Димера = 230 нг/мл. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия или турбидиметрия.Фасовка: 3 фл. по 2 мл + 3 фл. по 8 мл + 2 фл. по 1 мл, (105 исследований). Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700), фирмы Instrumentation Laboratory (США). | штука | 10 | 249264 | 2492640
21 | Контроль Д-Димера – HemosIL Liquid, (уп.: 5 фл. по 1 мл + 5 фл. по 1 мл) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP,модификации: ACLTOP350 CTS, ACLTOP550 CTS, ACLTOP 750, ACLTOP750 CTS, ACLTOP750 LAS +2 +8 С (Biokit S.A., ИСПАНИЯ ) | Контрольный материал предназначен для оценки воспроизводимости и точности методики определения д-димера на пограничных уровнях. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 5 фл. по 1 мл + 5 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | штука | 5 | 121544 | 607720
22 | Разбавитель факторов - HemosIL Factor Diluent из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями, (1х100 мл), t +15 +25 C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Разбавитель плазмы. Предназначен для разбавления плазмы при проведении исследований. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 100 мл). Температура хранения +15 +25 C . Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США | упаковка | 18 | 11060 | 199080
23 | Антитромбин жидкий - HemosIL Liquid Antithrombin из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP 700 LAS в комплекте с реагентами и принадлежностями,(4х2 мл) t +2+8C (Instrumentation Laboratory Со, США ) | Реагент для определения гепарин-кофакторной активности антитромбина с использованием Xa фактора в качестве фермента-мишени. Используется для предоперационного скрининга, диагностики наследственного дефицита антитромбина у пациентов, склонных к тромбоэмболии. Метод характеризуется широкой динейностью 10-150% активности. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: фотометрия с использованием хромогенного субстрата. Фасовка: 2 фл. по 2 мл реагента + 2 фл. по 2 мл субстрата, (64 исследования). Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL ТОР (300, 500, 700), фирмы Instrumentation Laboratory (США). | упаковка | 1 | 71666 | 71666
24 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 8х60мл+8х15мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аланин, кинетика; жидкий биреагент. Состав: РеагентА. Трис 150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л, лактатдегидрогеназа >1350 Ед/л, pH 7.3. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.5 Ед/л = 0.14 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 40.2 Ед/л = 0.67 мккат/л: Повторность (CV) - 3.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.0 %; Средняя концентрация: 133 Ед/л = 2.21 мккат/л. Повторность (CV) -1,2 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1,4%. Количество исследований - 1800. Фасовка 8х60мл+8х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400. | упак | 2 | 76991 | 153982
25 | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 8х60мл+8х15мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аспартат, кинетика; жидкий биреагент.Состав: Реагент А. Трис 121 ммоль/л, L-аспартат 362 ммоль/л, малатдегидрогеназа>460 Ед/л, лактатдегидрогеназа > 660 Ед/л pH 7.8. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5. г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 7.15 Ед/л = 0.119 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 41.5 Ед/л = 0.69 мккат/л. Повторность (CV) - 2.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.8%; Средняя концентрация: 154 Ед/л = 2.55 мккат/л. Повторность (CV) 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.7 %. Количество исследований - 1800, фасовка 8х60мл+8х15мл, t+2 +8 С . Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400. | упак | 2 | 76991 | 153982
26 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 10х60мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ТРИГЛИЦЕРИДЫ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, Общий скрининговый профиль; глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: PIPES 45 ммоль/л, ацетатный магния 5 ммоль/л, 4-хлорфенол 6 ммоль/л,¶липаза > 100 Ед/мл, глицеролкиназа > 1.5 Ед/мл, глицерол-3-фосфатоксидаза > 4¶Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.75 ммоль/л, АТР 0.9 ммоль/л,¶рН 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: Пороговая чувствительность: 5.99 мг/дл= 0.067 ммоль/л. Пределы линейности: 600 мг/дл= 6.78 ммоль/л.¶Точность: Средняя концентрация 56 мг/дл= 0.63 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.9 %; Средняя концентрация 115 мг/дл= 1.29 ммоль/л . Повторность (CV) -1.0 % . Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.4 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10x60мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | упак | 3 | 142996 | 428988
27 | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400 8х20мл t +2 +8 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе.Панкреатический профиль; этилиден блокированный субстрат, кинетика; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. MES 50 ммоль/л, хлорид кальция 5 ммоль/л, хлорид натрия 300 ммоль/л, натрий тиоцианат 450 ммоль/л, CNP-G3 2.25 ммоль/л, pH 6.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 4.5 Ед/л = 0.074 мккат/л. Пределы линейности: 1300 Ед/л = 21 мккат/л. Точность: Сыворотка. Средняя концентрация 97 Ед/L = 1.61 мккат/л. Повторность (CV) - 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.5 %; Средняя концентрация: 203 Ед/л = 3.38 мккат/л. Повторность (CV) 0.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 0.9 %. Точность: Моча. Средняя концентрация 90 Ед/л = 1.49 мккат/л . Повторность (CV) - 2.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.5 %; Средняя концентрация: 180 Ед/л = 2.98 мккат/л. Повторность (CV) 1.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.7 %. Количество исследований - 480, фасовка 8х20мл, t+2 +8 С . Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400. | упак | 1 | 158439 | 158439
28 | ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400 10х60мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Липидный профиль; холестеролоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. PIPES 35 ммоль/л, холат натрия 0.5 ммоль/л, фенол 28 ммоль/л, холестеролэстераза > 0.2 Ед/мл, холестеролоксидаза > 0.1 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность:4.2 мг/дл = 0.109 ммоль/л. Пределы линейности: 1000 мг/дл = 26 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 153 мг/дл = 3.97 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.4 %. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 5.7 ммоль/л. Повторность (CV): 0.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.0 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10x60мл, температура хранения +2 +8⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | упак | 3 | 54836 | 164508
29 | КРЕАТИНИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (5х60мл+5х60мл) t +2 +30 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | КРЕАТИНИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; щелочной пикрат (метод Яффе), конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0.4 моль/л, детергент. Реагент B. Пикриновая кислота 25 ммоль/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 0.04 мг/дл= 3.55 мкмоль/л. Пределы линейности: 20 мг/дл= 1768 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 1.06 мг/дл= 94 мкмоль/л. Повторность (CV): 3.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.8 %. Средняя концентрация: 3.16 мг/дл= 280 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.2 %. Моча Средняя концентрация: 142 мг/дл= 12525 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.8 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Средняя концентрация: 284 мг/дл= 25050 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.2 %. Количество исследований-1800. Фасовка 5х60мл+5х60мл, t+2 +30 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | упак | 4 | 38955 | 155820
30 | ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 10х60 мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А.Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкозооксидаза > 10¶Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.4 ммоль/л, рН 7.5. Метрологические характеристики:Предел обнаружения: 2.8 мг/дл = 0.155 ммоль/л.Предел линейности: 500 мг/дл = 27.5 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 88 мг/дл = 4.90 ммоль/л. Повторность(CV):1,0%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7%. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 12.2 ммоль/л Повторность(CV):0,4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1%. Количество исследований -1800. Фасовка 10x 60мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | упак | 3 | 15784 | 47352
31 | ОБЩИЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, 2x60+2x20мл +2 +30 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 90 ммоль/л. Реагент В. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 60 ммоль/л, ацетат меди (II)¶21 ммоль/л, иодат калия 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0.800 г/л. Предел линейности: 150 г/л. Точность: Средняя концентрация 50.0 г/л. Повторность (CV) - 0.5 %, Общая погрешность (CV)- 1.6 %; Средняя концентрация 81.8 г/л. Повторность (CV) -0.6 %. Общая погрешность (CV)- 1.1 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2х20мл, температура хранения +15 +30 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | упак | 10 | 11661 | 116610
32 | МОЧЕВИНА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (8х60,8х15мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; уреаза/глутаматдегидрогеназа, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, 2-оксоглютарат 5.6 ммоль/л, уреаза > 140 Ед/мл,¶глютаматдегидрогеназа > 140 Ед/мл, этиленгликоль 220 г/л, азид натрия 0.95 г/л,¶рН 8.0. Реагент B. NADH 1.5 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: : 3.69 мг/дл = 1.72 мг/дл BUN = 0.614 ммоль/л. Пределы линейности: 300 мг/дл = 140 мг/дл BUN = 50 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:26.8 мг/дл = 4.47 ммоль/л. Повторность (CV): 3.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.0 %. Средняя концентрация: 137 мг/дл = 22.9 ммоль/л. Повторность (CV): 1.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7 %. Моча Средняя концентрация:1291 мг/дл = 215 ммоль/л. Повторность (CV): 3.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3 %. Средняя концентрация:1771 мг/дл = 295 ммоль/л . Повторность (CV): 2.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1 %. Количество исследований-1800. Фасовка 8х60+8х15мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | упак | 2 | 74790 | 149580
33 | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (8x60+8x15мл ) t +2 +8 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Соляная кислота 170 ммоль/л, цетримид 40 ммоль/л, pH 0.9. Реагент В. 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 0.211 мг/дл = 3.61 мкмоль/л. Пределы линейности: 38 мг/дл = 650 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 2.09 мг/дл = 35.7 мкмоль/л. Повторность (CV) - 3.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.2%; Средняя концентрация: 4.89 мг/дл = 83.5 мкмоль/л. Повторность (CV) 0.9%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.2%. Количество исследований - 1800, фасовка 8 x 60 мл + 8 x 15 мл, t+2 +8 С . Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400. | упак | 4 | 32990 | 131960
34 | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (300 мл) +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе.Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота/нитрит натрия, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Фосфорная кислота 90 ммоль/л, дигидроксиэтилэтилендиаминоуксусная кислота (HEDTA) 4.5 ммоль/л, хлорид натрия 50 ммоль/л, pH 1.5. Реагент В. 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 0.09 мг/дл = 1.60 мкмоль/л. Пределы линейности: 15 мг/дл = 257 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 0.608 мг/дл = 10.4 мкмоль/л Повторность (CV) - 4.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.3%; Средняя концентрация: 1.68 мг/дл = 28.8 мкмоль/л. Повторность (CV) 2.0%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.9%. Количество исследований -900, фасовка 4 x 60 мл + 4 x 15 мл , t+2 +8 С . Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400. | упак | 3 | 19724 | 59172
35 | HDL-ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400 2x60мл+2х20мл t+2 +8С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | HDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Буфер Гуда, холестеролэстераза >1 Ед/мл, холестеролоксидаза >0.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, N,N-bis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, акселератор реакции 1 ммоль/л. Реагент В. Буфер Гуда, холестерол эстераза до 1.5 МЕ/мл, 4-аминоатипирин 1 ммоль/л, аскорбат оксидаза до 3 кМЕ/л, детергент. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.83 мг/дл = 0.048 ммоль/л. Пределы линейности: 200 мг/дл = 5.18 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 53 мг/дл = 1.39 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,7 %; 73 мг/дл = 1.88 ммоль/л: Повторность (CV) -0,7%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,6 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2 x 60 мл + 2 x 20 мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400. | упак | 8 | 143616 | 1148928
36 | МАГНИЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (2х60мл+2х15мл) t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | МАГНИЙ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Электролитный профиль; ксилидиновый синий, конечная точка; жидкий биреагент.Состав: Реагент А. Карбонат натрия 0.1 моль/л, ЭГТА 0.1 ммоль/л, триэтаноламин 0.1 моль/л, цианид калия 7.7 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л. Реагент B. Глицин 25 ммоль/л, ксилидиновый синий 0.5 ммоль/л, хлорацетамид 2.6 г/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 0.20 мг/дл = 0.081 ммоль/л. Пределы линейности: 4 мг/дл = 1.64 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:1.50 мг/дл = 0.61 ммоль/л. Повторность (CV): 1.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.9%. Средняя концентрация: 2.92 мг/дл = 1.20 ммоль/л. Повторность (CV): 0.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1%. Моча Средняя концентрация:7.20 мг/дл = 2.94 ммоль/л. Повторность (CV): 4.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.3 %. Средняя концентрация:14.4 мг/дл = 5.88 ммоль/л. Повторность (CV): 2.0 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.9%. Количество исследований-450. Фасовка 2х60мл+2х15мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | упак | 8 | 15243 | 121944
37 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400,2х60+2х15 мл +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, Воспалительный профиль; латексагглютинация/антитела к СРБ, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Глициновый буфер 0.1 моль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.6¶ Реагент В. Суспензия латекснах частиц, покрытых антителами против человеческого СРБ, азид натрия¶0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.35 мг/л. Интервал измерения: 0.35-15 мг/л. Точность: Средняя концентрация 2.1 мг/л. Повторность (CV) - 2.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.1 %; Средняя концентрация 7.0 мг/л. Повторность (CV) -0.6 % . Общая погрешность (CV)- 1.5 %. Средняя концентрация 13.4 мг/л. Повторность (CV) -0.6 % . Общая погрешность (CV)- 1.4 %. Количество исследований - 450. Фасовка 2x60мл+2х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | упак | 8 | 107701 | 861608
38 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 4х60мл+4х15мл t+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; 2-амино-2-метил-1-пропановый буфер, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. 2-Амино-2-метил-1-пропанол 0.4 моль/л, сульфат цинка 1.2 ммоль/л, N-гидроксиэтилендиаминтриуксусная кислота 2.5 ммоль/л, ацетат магния 2.5 ммоль/л, рН 10.4. Реагент В. 4-Нитрофенилфосфат 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 19.2 Ед/л = 0.320 мкКат/л. Пределы линейности: 1200 Ед/л = 20 мкКат/л. Точность: Средняя концентрация: 134 Ед/л = 2.23 мкКат/л. Повторность (CV):1.4 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.5 %. Средняя концентрация: 205 Ед/л = 3.40 мкКат/л. Повторность (CV): 0.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.8 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4х60мл+4х15мл, температура хранения +2 +8⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | упак | 1 | 47138 | 47138
39 | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400 10x60мл t +2 +8 (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, Почечный профиль; уриказа/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент.Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, детергент 1.5 г/л, дихлорофенолсульфонат 4 ммоль/л,¶уриказа > 0.12 Ед/мл, аскорбатоксидаза >5 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл,¶4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.8. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: : 0.31 мг/дл = 18.5 мкмоль/л. Пределы линейности: 25 мг/дл = 1487 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:5.2 мг/дл = 311 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.9 %. Средняя концентрация: 10.8 мг/дл = 643 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.7 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Моча Средняя концентрация:20.9 мг/дл = 1243 мкмоль/л. Повторность (CV): 2.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.4 %. Средняя концентрация:41.8 мг/дл = 2486 мкмоль/л . Повторность (CV): 1.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 2.8 %. Количество исследований-1800. Фасовка 10х60мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | упак | 1 | 62065 | 62065
40 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, 5х5мл, t +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания) ,параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка, 5х5мл, t +2 +8 С | упак | 8 | 41806 | 334448
41 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1х1мл/5мл +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), фасовка 1мл, t +2 +8 С | упак | 8 | 13145 | 105160
42 | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ I из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 3х1 мл+2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), параметры: иммуноглобулины Ig(А,G,M), компоненты комплемента (С3,С4),а-1-кислый гликопротеин, преальбумин, антитромбин III, СРБ-высокочувствительный, трансферрин, фасовка 3х1 мл, t +2 +8 С | упак | 8 | 22946 | 183568
43 | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ II из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 3x1ml +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), параметры: иммуноглобулины Ig(А,G,M), компоненты комплемента (С3,С4),а-1-кислый гликопротеин, преальбумин, антитромбин III, СРБ-высокочувствительный, трансферрин, фасовка 3x1мл, t +2 +8 С | упак | 8 | 22946 | 183568
44 | Концентрированный моющий раствор 500-мл из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 +15 +30 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | Концентрированный моющий раствор 500 мл из комплекта анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, объем 500 мл, t +15 +30 С, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | шт | 12 | 67354 | 808248
45 | Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400 (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A, Испания, метакрилатный термостатируемый ротор, с оптическим качеством, 120 реакционных ячеек, длина оптического пути 6 мм, 10 штук в упаковке | упак | 10 | 35671 | 356710
46 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 1 из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400, 5х5мл t +2 +8C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ l набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания),параметры:АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8 C | упак | 13 | 41806 | 543478
47 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 2 из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА400, 5х5мл t +2 +8C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ l l -набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-Холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8C | упак | 13 | 41806 | 543478
48 | ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ПРЯМОЙ (Hba1C-DIR) из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400 (2х60мл+2x12мл), t + 2 +8 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ПРЯМОЙ (Hba1C-DIR) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, Диабетический профиль; суспензия латексных частиц/ антитела человека к HbA1C, фиксированное время/турбидиметрия; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Суспензия из латексных частиц, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.0. . Реагент В. человеческое антитело anti-HbA1C, консерванты, рН 6.0. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 2 ммоль/моль Интервал измерений: 2 - 140 ммоль/моль. Количество исследований -432. Фасовка 2x 60 мл + 2x 12 мл , t+2 +8 С . Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400. | упак | 8 | 581248 | 4649984
49 | ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ПРЯМОЙ СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 4x0.5 ml +2 +8 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ПРЯМОЙ СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), фасовка 4x0.5 мл, t +2 +8 С | упак | 6 | 72054 | 432324
50 | ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН КОНТРОЛЬ НОРМА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1x0,5мл t t +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ НОРМА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), фасовка 1x0,5мл, t +2 +8 С | упак | 12 | 17146 | 205752
51 | ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН КОНТРОЛЬ ПАТОЛОГИЯ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1x0,5мл t+2 +8 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ПАТОЛОГИЯ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), фасовка 1x0,5мл, t +2 +8 С | упак | 12 | 17146 | 205752
52 | Кюветы для образцов (1000) из комплекта анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | Кюветы для образцов из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A, Испания,1000 штук в упаковке | упак | 6 | 26387 | 158322
53 | Флакон с кислотным промывочным раствором (20 мл) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200 4x20мл t +2 +30 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | Флакон с кислотным промывочным раствором (20 мл) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200 4x20мл t +2 +30 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упак | 1 | 27214 | 27214
54 | Набор растворов для очистки из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200 4x15 мл t +2 +30 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | Набор растворов для очистки из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200 4x15 мл t +2 +30 C (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | упак | 1 | 25913 | 25913
55 | Флакон с промывочным раствором, Bottle of washing solution (1 л) из комплекта Анализатор биохимический автоматический А 15 произвольного доступа, t +15 +30 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | Флакон с промывочным раствором производства компании BioSystems S.A, Испания, объем 1л, t +15 +30 С | упак | 1 | 3630 | 3630
56 | Флакон с концентрированной системной жидкостью Bottle of concentrated system liquid (1 л) из комплекта Анализатор биохимический автоматический А 15 произвольного доступа, t +15 +30 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | Флакон с концентрированной системной жидкостью производства компании BioSystems S.A, Испания, объем 1 л, +15 +30 С | упак | 1 | 16744 | 16744
57 | Стартовый реагент для рекальцификации цитратной крови или плазмы - star-tem, 10 флаконов по 10 тестов из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta +2 +8 С (Hart biologicals, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ) | Готовый к использованию оптимизированный жидкий реагент для рекальцификации цитратной крови (0,2 моль/л CaCL2; HEPES буфер pH 7,4; 0,1% соль). Упаковка 10 флаконов, по 10 тестов в каждом. | упак | 1 | 75550 | 75550
58 | Оптимизированный активатор внутреннего пути in-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х10) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | Активация свертывания по «внутреннему пути»: позволяет оценить дефицит факторов свертывания XII, XI, IX, VIII, X, V, II, дефицит фибриногена и тромбоцитов. Упаковка 10 флаконов, по 10 тестов в каждом. | упак | 3 | 171432 | 514296
59 | Оптимизированный активатор внешнего пути ex-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х10) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | Активация свертывания по «внешнему пути»: позволяет оценить дефицит факторов свертывания VII, X, V, II, дефицит фибриногена и тромбоцитов. Упаковка 10 флаконов, по 10 тестов в каждом. | упак | 2 | 210623 | 421246
60 | Подтверждение гиперфибринолиза ap-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х5) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | Активация свертывания по «внешнему пути» с добавлением апротинина для подавления активности фибринолитической системы: позволяет подтвердить/исключить наличие гиперфибринолиза. Упаковка 10 флаконов, по 5 тестов в каждом. | упак | 2 | 144563 | 289126
61 | Дифференциал фибриногена и тромбоцитов fib-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х5) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | Активация свертывания по «внешнему пути» с добавлением цитохолазина D для инактивации тромбоцитов: позволяет подтвердить/исключить дефицит фибриногена. Упаковка 10 флаконов, по 5 тестов в каждом. | упак | 2 | 145283 | 290566
62 | Дифференциал гепаринового эффекта hep-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х07) +2 +8 С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | Активация свертывания по «внутреннему пути» с добавлением гепариназы для нейтрализации гепарина: позволяет подтвердить/исключить наличие гепарина в крови. Упаковка 10 флаконов, по 7 тестов в каждом. | упак | 1 | 232454 | 232454
63 | Контрольный материал, нормальный 5 флаконов по 4 теста из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta +2 +8 С (DSM, ШВЕЙЦАРИЯ ) | Контроль норма. Качественный контрольный материал. Лиофилизированная контрольная плазма норма, полученная при обработке человеческой плазмы цитратом натрия и антикоагулянтом (0,129 моль/л) и раствор для разведения. | упак | 5 | 97344 | 486720
64 | Контрольный материал, патологический, 5 по 4 теста из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta +2 +8 С (Hart biologicals, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ) | Контроль патология. Качественный контрольный материал. Лиофилизированная контрольная патология норма, полученная при обработке человеческой плазмы цитратом натрия и антикоагулянтом (0,129 моль/л) и раствор для разведения. | упак | 5 | 106055 | 530275
65 | Фильтр защитный 200 мкл РЕ стандартный из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | Защитный фильтр для электронной пипетки. | шт | 1 | 95720 | 95720
66 | Наконечники из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х96шт) -20+40С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | Наконечники для для электронной пипетки. Объем 5-350 мкл. Уп. 960 шт. | упак | 4 | 77573 | 310292
67 | Измерительные диспосистемы- Measuring Cup&Pin Pro из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х20шт) (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) | Пластиковая измерительная диспосистема, представляющая собой измерительный цилиндр с перемешивающим стержнем. Упаковка 200 шт. | упак | 2 | 726188 | 1452376
68 |  | Реагенты для мочевых анализаторов производства Dirui Industrial Co., Ltd, Китай
69 | Полоски реагентные DIRUI Н12-800MA | уп. (1000 тестов) | упаковка | 10 | 46090 | 460900
70 | Жидкость обжимающая (Sheath) | кан.(20л) | канистра | 23 | 209995 | 4829885
71 | Urine Sediment Analyzer Detergent | уп.(500мл) | упак | 2 | 14195 | 28390
72 | Стандартный раствор (Standart Solution) | уп.(125мл) | упак | 6 | 17555 | 105330
73 | Фокусирующая жидкость (Focus) | уп.(125мл) | упак | 20 | 23575 | 471500
74 | Контроль положительный (Positive Control) | уп.(125мл) | упак | 15 | 23575 | 353625
75 | Контроль отрицательный (Negative Control) | уп.(125мл) | упак | 15 | 23575 | 353625
76 | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 1 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 1) | уп.(4x 8мл) | упак | 1 | 10880 | 10880
77 | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 2 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 2) | уп.(4x 8мл) | упак | 1 | 10880 | 10880
78 | Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 2 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 2) | уп.(4x 8мл) | упак | 1 | 10880 | 10880
79 | Калибровочная жидкость для определения удельного веса мочи (H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Specific Gravity) | уп.(4x 8мл) | упак | 1 | 10880 | 10880
80 | Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 1(H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 1) | уп.(4x 8мл) | упак | 1 | 32640 | 32640
81 | Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 2(H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 2) | уп.(4x 8мл) | упак | 1 | 32640 | 32640
82 | Калибровочная жидкость для турбидиметра (H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Turbidity) | уп.(4x 8мл) | упак | 1 | 32640 | 32640
83 | Жидкость для контроля красного цвета (H Series Urine Analyzer Color Control - red) | уп.(4x 8мл) | упак | 1 | 16320 | 16320
84 | Жидкость для контроля зеленого цвета (H Series Urine Analyzer Color Control -green ) | уп.(4x 8мл) | упак | 1 | 16320 | 16320
85 | Жидкость для контроля синего цвета (H Series Urine Analyzer Color Control - blue) | уп.(4x 8мл) | упак | 1 | 16320 | 16320
86 | Очищающая жидкость для рефрактометра и турбидиметра ( (Cleaning Liquid for Refractometer and Turbidimetr) | уп.(1 x 50мл) | упак | 4 | 4985 | 19940
87 | Контроль мочи (положительный) (Urinalysis Control (Positive)) | уп.(4x 8мл) | упак | 12 | 4785 | 57420
88 | Контроль мочи (отрицательный) (Urinalysis Control (Negative)) | уп.(4x 8мл) | упак | 12 | 4785 | 57420
89 | Одноразовые пробирки №500 | Уп.(500) | упак | 20 | 37000 | 740000
90 |  | Гематологический анализатор DxH500
91 | DxH 500 Diluent | 10 L/Уп. | упак | 30 | 30008 | 900240
92 | DxH 500 Lyse | 0,5 L/Уп. | упак | 30 | 60848 | 1825440
93 | DxH 500 Cleaner | 0,5 L/Уп. | упак | 60 | 46725 | 2803500
94 | DxH 500 Control | DxH 500 Control | упак | 12 | 101979 | 1223748
95 | DxH 500 Calibrator | DxH 500 Calibrator | упак | 2 | 159430 | 318860
96 |  | Гематологический анализатор DxH800
97 | DxH Дилюент, 10 л (DxH DILUENT, 10L) | DxH Дилюент, 10 л (DxH DILUENT, 10L) | упак | 130 | 40249 | 5232370
98 | DxH Лизирующий раствор,5 л (DxH CELL LYSE 5L) | DxH Лизирующий раствор,5 л (DxH CELL LYSE 5L) | упак | 15 | 131464 | 1971960
99 | DxH Реагенты для дифференцировки лейкоцитов (DxH DIFF PACK) | DxH Реагенты для дифференцировки лейкоцитов (DxH DIFF PACK) | упак | 15 | 56386 | 845790
100 | DxH Промывающий реагент, 10 л (DxH CLEANER, 10L) | DxH Промывающий реагент, 10 л (DxH CLEANER, 10L) | упак | 15 | 62061 | 930915
101 | Контроль 6С, 9х3,5 мл (6С Cell Control, 9x3,5 ml) | Контроль 6С, 9х3,5 мл (6С Cell Control, 9x3,5 ml) | упак | 12 | 238370 | 2860440
102 | Контроль LATRON CP-X, 8x4 мл (LATRON CP-X, 8x4 ml) | Контроль LATRON CP-X, 8x4 мл (LATRON CP-X, 8x4 ml) | упак | 1 | 100449 | 100449
103 | Калибратор S-CAL, 1x3,3 мл (S-CAL Calibrator 1x3,3 ml) | Калибратор S-CAL, 1x3,3 мл (S-CAL Calibrator 1x3,3 ml) | упак | 1 | 71748 | 71748
104
105 | Тропонин I высокочувствительный,, реагент ACCESS hsTNI | Тропонин I высокочувствительный,, реагент ACCESS hsTNI | упак | 40 | 130090 | 5203600
106 | Тропонин I высокочувствительный,, калибраторы ACCESS hsTNI CALS S0-S6 | Тропонин I высокочувствительный,, калибраторы ACCESS hsTNI CALS S0-S6 | упак | 6 | 46725 | 280350
107 | Мешки для сбора отходов (для Access2) Access® Waste Bags | Уп. (20 шт) | упак | 10 | 68283 | 682830
108 | Субстрат Access® Substrate | Уп.(4х130 мл.) | упак | 12 | 184830 | 2217960
109 | Промывочный буфер "Wash Buffer II" (для Access) Access® Wash Buffer II | Уп.(4х1950 мл.) | упак | 70 | 56918 | 3984260
110 | Проверочный раствор Access® System Check Solution | Уп.(1х4.0мл ) | упак | 6 | 21819 | 130914
111 | Реакционные пробирки (16x98шт./упак.) (для Access)Access® Reaction Vessels | Реакционные пробирки (16x98шт./упак.) (для Access)Access® Reaction Vessels | упак | 20 | 80092 | 1601840
112 | Чашечки для образцов 2 мл Access® Sample Cups 2 ml | Уп.(1000 шт.) | упак | 10 | 20028 | 200280
113 | КОНТРАД 70 CONTRAD 70 | Фл. (1л) | упак | 1 | 48303 | 48303
114 | Цитранокс Access® Citranox | Канистра (1 галлон) | канистра | 1 | 74713 | 74713
115 | Тиреотропный гормон, реагент (ACCESS TSH (3rd IS)) | Уп. (2х100) | упак | 1 | 132219 | 132219
116 | Тиреотропный гормон, калибраторы (ACCESS TSH (3rd IS) CALIBRATORS) | Тиреотропный гормон, калибраторы (ACCESS TSH (3rd IS) CALIBRATORS) | упак | 1 | 41963 | 41963
117 | Свободный тироксин Т4, реагент Access® Free T4 | Уп. (2х50) | упак | 1 | 75117 | 75117
118 | Свободный тироксин Т4, калибраторы Access® Free T4 Calibrators | Свободный тироксин Т4, калибраторы Access® Free T4 Calibrators | упак | 1 | 39533 | 39533
119 | Свободный трийодтиронин Т3, реагент Access® FREE T3 | Уп. (2х50) | упак | 1 | 75117 | 75117
120 | Свободный трийодтиронин Т3 , калибраторы Access® FREE T3 Calibrators | Свободный трийодтиронин Т3 , калибраторы Access® FREE T3 Calibrators | упак | 1 | 66231 | 66231
121 | Антитела к тиреоидной пероксидазе, реагент Access® TPO Antibody | Уп. (2х50) | упак | 1 | 168568 | 168568
122 | Антитела к тиреоидной пероксидазе, калибраторы Access® TPO Antibody Calibrators | Антитела к тиреоидной пероксидазе, калибраторы Access® TPO Antibody Calibrators | упак | 1 | 115521 | 115521
123 | Ферритин, реагент Access® Ferritin | Ферритин, реагент Access® Ferritin | упак | 1 | 82454 | 82454
124 | Ферритин, калибраторы Access® Ferritin Calibrators | Ферритин, калибраторы Access® Ferritin Calibrators | упак | 1 | 46725 | 46725
125 | Access Прокальцитонин (PCT) Reagent 2X50 DET | Access Прокальцитонин (PCT) Reagent 2X50 DET | упак | 1 | 385361 | 385361
126 | Access Прокальцитанин (PCT) Calibrator KIT | Access Прокальцитанин (PCT) Calibrator KIT | упак | 1 | 180242 | 180242
127 | шприцы с сухим гепарином объемом 2.0 мл | Шприцы с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 2,0 мл. без иглы. Концентрация литиевого сухого гепарина 80 МЕ (международных единиц). | упак | 80 | 70000 | 5600000
128 | шприцы с сухим гепарином объемами: 1.5 мл. | Самозаполняющийся шприц для пункции артерии. Шприцы с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 1,5 мл и размерами игл 23 G*16mm. Концентрация литиевого сухого гепарина 60 МЕ (международных единиц). | упак | 5 | 132000 | 660000
129 |  | Анализатор флуоресцентный FINE CARE FIA PLUS
130 | Быстрый количественный тест на NT-pro BNP | Быстрый количественный тест на NT-pro BNP |  | 2 | 96600 | 193200
131 | Контрольный раствор NT-pro BNP 3уровня на 10 дней | Контрольный раствор NT-pro BNP 3уровня на 10 дней |  | 2 | 36800 | 73600
132 | Быстрый количественный тест прокалцитанин РСТ | Быстрый количественный тест прокалцитанин РСТ |  | 12 | 81200 | 974400
133 | Контрольный раствор для прокалцитанин РСТ 3уровня | Контрольный раствор для прокалцитанин РСТ 3уровня |  | 12 | 31500 | 378000
134 | Клапан аспирационный | Одноразовый аспирационный клапан к Бронхоскопу не менее 20 штук в упаковке | упаковка | 20 | 188490 | 3769800
135 | Клапан биопсийный | Одноразовый биопсийный клапан к Бронхоскопу не менее 20 штук в упаковке | упаковка | 20 | 81885 | 1637700
136 |  | Реагенты и расходные материалы к автоматическим биохимическим анализаторам серии AU680 (Beckman Coulter, США)
137 | Триглицериды, реагент для определения (TRIGLYCERIDE). | Уп.(4Х20мл+4Х5мл) | упак | 10 | 94380 | 943800
138 | Холестерин, реагент для определения (CHOLESTEROL) | Уп.(4X22.5мл) | упак | 6 | 148878 | 893268
139 | Холестерин ЛПВП, реагент для определения (HDL-CHOLESTEROL) | Уп.(4X27мл + 4X9мл) | упак | 10 | 162237 | 1622370
140 | Анти-стрептолизин О, реагент для определения (ASO) | Уп.( 4X51мл + 4X7мл) | упак | 2 | 484678 | 969356
141 | С-реактивный белок (латекс), реагент для определения (CRP LATEX) | Уп.(4X30мл + 4X30мл) | упак | 10 | 213444 | 2134440
142 | Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), реагент для определения (RF LATEX) | Уп.( 4Х24мл+4Х8мл) | упак | 2 | 333476 | 666952
143 | Ферритин, реагент для определения (FERRITIN) | Уп.( 4X24мл + 4X12мл) | упак | 4 | 275686 | 1102744
144 | Щелочная фосфотаза, реагент для определения (ALP) | Уп.(4Х12мл + 4Х12мл) | упак | 1 | 45690 | 45690
145 | Альфа-амилаза, реагент для определения (δ-AMYLASE) | Уп.(4х10мл) | упак | 4 | 33493 | 133972
146 | Аланинаминотрансфераза, реагент для определения (ALT) | Уп.(4X50мл + 4X25мл) | упак | 3 | 111126 | 333378
147 | Аспартатаминотрансфераза, реагент для определения (AST) | Уп.(4X25мл+4X25мл) | упак | 3 | 111126 | 333378
148 | Гамма-Глутамилтрансфераза (ГГТ), реагент для определения (GGT) | Уп.(4X18мл + 4X18мл) | упак | 1 | 42979 | 42979
149 | Общий билирубин, реагент для определения (TOTAL BILIRUBIN) | Уп.( 4X15мл + 4X15мл) | упак | 5 | 96703 | 483515
150 | Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN) | Уп.(4X6мл+4X6мл) | упак | 4 | 57790 | 231160
151 | Креатинин, реагент для определения (CREATININE) | Уп.( 4X51мл + 4X51мл) | упак | 4 | 55660 | 222640
152 | Общий белок, реагент для определения (TOTAL PROTEIN) | Уп.(4X25мл + 4X25мл) | упак | 4 | 63404 | 253616
153 | Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE) | Уп.(4х25 мл + 4х12,5 ) | упак | 6 | 89927 | 539562
154 | Мочевая кислота, реагент для определения (URIC ACID) | Уп.(4X12мл + 4Х5мл) | упак | 2 | 63404 | 126808
155 | Мочевина, реагент для определения (UREA/UREA NITROGEN) | Уп.(4X25мл + 4X25мл) | упак | 6 | 91089 | 546534
156 | Магний, реагент для определения (MAGNESIUM) | Уп.(4X40мл) | упак | 10 | 105609 | 1056090
157 | Контрольная сыворотка 1 (CONTROL SERUM 1) | Уп.(20X5мл) | упак | 1 | 188954 | 188954
158 | Контрольная сыворотка 2 (CONTROL SERUM 2) | Уп.(20X5мл) | упак | 1 | 188954 | 188954
159 | Холестерин ЛПВП/ЛПНП, контроль (HDL/LDL-CHOLESTEROL CONTROL SERUM) | Уп.(3X5мл ),уровни1-2 | упак | 6 | 84119 | 504714
160 | ITA, контрольная сыворотка, уровень 1 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 1) | Уп.(6X2мл) | упак | 4 | 151686 | 606744
161 | ITA, контрольная сыворотка, уровень 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2) | Уп.(6X2мл) | упак | 4 | 151686 | 606744
162 | ITA, контрольная сыворотка, уровень 3 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 3) | Уп.(6X2мл) | упак | 4 | 151686 | 606744
163 | Системный калибратор (SYSTEM CALIBRATOR) | Уп.(20X5мл) | упак | 1 | 205158 | 205158
164 | С-реактивный белок (латекс), высокочувствительный, калибраторы (CRP LATEX CALIBRATOR HIGHLY SENSITIVE(HS) SET) | Уп.(5х2мл) | упак | 4 | 179661 | 718644
165 | Мультикалибратор белков сыворотки 1 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1) | Уп.(6х2мл) | упак | 1 | 212379 | 212379
166 | Холестерин ЛПВП, калибратор (HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR) | Уп.(2X3мл) | упак | 6 | 79279 | 475674
167 | Холестерин ЛПНП, калибратор (LDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR) | Уп.(2X1мл) | упак | 6 | 105222 | 631332
168 | Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), калибратор (RF LATEX CALIBRATOR). | Уп.(5х1мл) | упак | 2 | 118967 | 237934
169 | Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION) | Уп.(6X450мл) | упак | 3 | 69522 | 208566
170 | Промывочный раствор (WASH SOLUTION) | Уп.(6X2000мл) | упак | 2 | 146362 | 292724
171 | Очищающий раствор (для предотвращения контаминации) (CLEANING SOLUTION (For Contamination Avoidance) | Уп.(4Х54мл) | упак | 1 | 23093 | 23093
172 | Sample Cup, 2.5mL (pkg of 100) - Пробирки для образцов на 2,5 мл. Упаковка (100Х2,5мл) | Sample Cup, 2.5mL (pkg of 100) - Пробирки для образцов на 2,5 мл. Упаковка (100Х2,5мл) | упак | 2 | 49000 | 98000
173 |  | Реагенты и расходные материалы для анализатора гемостаз Sysmex CS 2500
174 | Раствор чистящий CA Clean I (cleaner), уп.(1 x 50 мл) | Раствор чистящий CA Clean I (cleaner), уп.(1 x 50 мл) | уп | 36 | 58729 | 2114244
175 | Раствор промывочный CA Clean II(rinse), уп.(1 x 500 мл) | Раствор промывочный CA Clean II(rinse), уп.(1 x 500 мл) | уп | 1 | 146821 | 146821
176 | mini SLD (500) 500 | mini SLD (500) 500 | уп | 1 | 436541 | 436541
177 | Набор чашек для плазмы 3.5 мл, уп(3.5 млx 1000 шт) | Набор чашек для плазмы 3.5 мл, уп(3.5 млx 1000 шт) | уп | 1 | 95922 | 95922
178 | Control Plasma N 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma N 10 x на 1 мл) | Control Plasma N 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma N 10 x на 1 мл) | уп | 24 | 84942 | 2038608
179 | Control Plasma P 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma P 10 x на 1 мл) | Control Plasma P 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma P 10 x на 1 мл) | уп | 24 | 120736 | 2897664
180 | Реагент для определения Thromborel S 10 x 10 мл | Реагент для определения Thromborel S 10 x 10 мл | уп | 18 | 75240 | 1354320
181 | Калибратор PT-Multi calibrator 6 x на 1 мл | Калибратор PT-Multi calibrator 6 x на 1 мл | уп | 3 | 101796 | 305388
182 | Реагент для определения Actin FS 10 x 10 мл | Реагент для определения Actin FS 10 x 10 мл | уп | 12 | 135036 | 1620432
183 | Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 x 15 мл | Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 x 15 мл | уп | 8 | 29365 | 234920
184 | Реагент для определения Test Thrombin 10 x на 5 мл 500 | Реагент для определения Test Thrombin 10 x на 5 мл 500 | уп | 24 | 61419 | 1474056
185 | Реагент для определения Тромбина 100 I. U. 10 x на 5 мл 1000 тестов | Реагент для определения Тромбина 100 I. U. 10 x на 5 мл 1000 тестов | уп | 12 | 154638 | 1855656
186 | Буфер Оурена вероналовый, уп.(10 x 15мл) | Буфер Оурена вероналовый, уп.(10 x 15мл) | уп | 10 | 33279 | 332790
187 | Standard Human Plasma (SHP) (10 x 1 мл) | Standard Human Plasma (SHP) (10 x 1 мл) | уп | 2 | 117455 | 234910
188 | Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER 1 набор 300 - большой | Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER 1 набор 300 - большой | уп | 12 | 457380 | 5488560
189 | INNOVANCE D-DIMER Control 2 x 5 x 1 ml (Level normal and pathologic) (Контроль INNOVANCE D-DIMER 2 x 5 x 1 мл. Норма и Патология) | INNOVANCE D-DIMER Control 2 x 5 x 1 ml (Level normal and pathologic) (Контроль INNOVANCE D-DIMER 2 x 5 x 1 мл. Норма и Патология) | уп | 12 | 106722 | 1280664
190 | Раствор INNOVANCE D-Dimer разведенный 10 x 5 мл | Раствор INNOVANCE D-Dimer разведенный 10 x 5 мл | уп | 2 | 68516 | 137032
191 |  | Расходный материал на Анализатор автоматический газов, электролитов и метаболитов крови RapidPoint 500
192 | RAPIDPoint 500 Measurement Cartridge 250 (400 КЩС/ОКС/ЭЛЕКТРОЛИТЫ Rapidpoint 400 (250 иссл.) | "Измерительный патрон, система RAPIDPoint 500 (250 проб), полный набор газов крови и CO-ox, включая лактат. Срок годности измерительного патрона на 250 тестов не менее 28 дней на борту. Необходимое количество патрона для промывки/слива 3 штуки. Параметры :pH,pCO2, pO2, натрий(Na+), калий(K+), ионизированный кальций(Ca++), хлорид(Cl-), глюкоза, лактат. СO- оксиметрия:tHb,sO2, O2Hb,COHb,MetHb,общий гемоглобин, неонатальный билирубин (nBili). Система выполняет измерения и определения на основании нормальной температуры 37,0 °C. Во время анализа пробы можно ввести значение фактической температуры пациента, чтобы система предоставила результаты по pH, pCO2 и pO2 с поправкой на температуру. Время получения анализа 60 сек. Автоматический QC или в ампулах QC. 3 уровневый QC. одноточечная калиброка 30 минут, двухточечная калибровка каждые 2 часа." | штука | 6 | 872000 | 5232000
193 | Wash/Waste (4 cartridge kit) (Картриджи для промывки (4 шт.)) | Картридж для промывки и отходов содержит промывочный реагент, очищающий путь тестирования образца после анализа и калибровки. В картридже для промывки и отходов также хранятся жидкие отходы. Биологически опасная отработанная жидкость контактирует только со сменными картриджами систем RAPIDPoint 500 и никогда не соприкасается с другими компонентами системы. Отработанная жидкость герметично заключается в картридже для промывки и отходов при замене картриджа. Каждый патрон рассчитан на использование в течение 10 дней с момента установки в анализатор. Температура хранения картриджей до установки в анализатор - 2-25°С." | штука | 12 | 158000 | 1896000
194 | Бумага для термопринтера | Применяется для работы термопринтера в анализаторах RAPIDPoint 500 | рулон | 12 | 14000 | 168000
195 | RAPIDQC COMPLETE LEVEL 1 30 amp. x 2,5 ml (Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 1 30 амп. x 2,5 мл) | Контроль качества уровень 1 (Rapid QC Certain+level 1)- (Ампулы контроля: норма), Упаковка-30 ампул по 2,5 мл. | упак | 3 | 110000 | 330000
196 | RAPIDQC COMPLETE LEVEL 2 30 amp. x 2,5 ml (Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 2 30 aмп. x 2,5 мл) | Контроль качества уровень 2 (Rapid QC Certain+level 2)- (Ампулы контроля: норма), Упаковка-30 ампул по 2,5 мл. | упак | 3 | 110000 | 330000
197 | RAPIDQC COMPLETE LEVEL 3 30 amp. x 2,5 ml (Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 3 30 aмп. x 2,5 мл | Контроль качества уровень 3 (Rapid QC Certain+level 3)- (Ампулы контроля: норма), Упаковка-30 ампул по 2,5 мл. | упак | 3 | 110000 | 330000
198 | Quick Adapter M800 100 pack) (Адаптор (1 х 100) капилляров) | Адаптеры пластиковые, предназначенные для удержания ампул контроля качества. (1 уп.= 100шт). | упак | 3 | 54700 | 164100
1. Потенциальные поставщики, представившие ценовое предложение в установленные сроки:
№ п/п | Наименование потенциального поставщика | Местонахождение потенциального поставщика | Дата и время представления ценового предложения |  | При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков
1 | ТОО "ARTUMED" | г.Нур-Султан, ул. 187, д.16, офис 104 | 26.02.2021г. 14:27
2 | ТОО "Satcor" | г.Алматы, ул. Радлова 65, офис 403 | 26.02.2021г. 14:28
3 | ТОО "Express Фарм" | г.Алматы, ул. Абая 130 | 26.02.2021г. 15:40
4 | ТОО "Юнимед СК" | г.Петропавловск, ул. Токсан би, д.35, офис 10 | 26.02.2021г. 15:41
5 | ТОО "Дельрус РК" | г.Нур-Султан, пер. Шынтас, 2/1 | 26.02.2021г. 16:15
6 | ТОО "НПФ Медилэнд" | г.Алматы, пр. Райымбек 417А, н.п.1 | 01.03.2021г. 08:30
2. Наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии ценовых предложений:
№ п/п | Наименование поставщика | Сумма, заявки | Cоответствие заявки | Торговое наименование | Победитель или причина несоответствия
1 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 1239420 | да | CELLPACK | ТОО "НПФ Медилэнд"
2 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 832902 | да | Stromatolyser | ТОО "НПФ Медилэнд"
3 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 392710 | да | Cellclean | ТОО "НПФ Медилэнд"
4 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 608 | да | Чековая лента | ТОО "НПФ Медилэнд"
5 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 194560 | да | EIGHTCHECK | ТОО "НПФ Медилэнд"
6 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 194560 | да | EIGHTCHECK-3 WP L | ТОО "НПФ Медилэнд"
7 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 194560 | да | EIGHTCHECK-3 WP N | ТОО "НПФ Медилэнд"
8 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 903900 | да | Hemosil | ТОО "НПФ Медилэнд"
9 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 716220 | да | Hemosil SynthASIL | ТОО "НПФ Медилэнд"
10 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 1780470 | да | Hemosil Fibrinogen | ТОО "НПФ Медилэнд"
11 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 2128080 | да | Hemosil Thrombin Time | ТОО "НПФ Медилэнд"
12 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 156652 | да | Hemosil Calibration plasma | ТОО "НПФ Медилэнд"
13 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 1198065 | да | Hemosil Normal Control | ТОО "НПФ Медилэнд"
14 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 1145895 | да | Hemosil Low Abnormal Control | ТОО "НПФ Медилэнд"
15 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 1098180 | да | Hemosil High Abnormal Control | ТОО "НПФ Медилэнд"
16 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 649400 | да | Hemosil Cleaning Solution | ТОО "НПФ Медилэнд"
17 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 110600 | да | Hemosil Cleaning Agent | ТОО "НПФ Медилэнд"
18 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 4142400 | да | кюветы | ТОО "НПФ Медилэнд"
19 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 5475300 | да | Hemosil | ТОО "НПФ Медилэнд"
20 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 2492640 | да | Hemosil D-Dimer HS | ТОО "НПФ Медилэнд"
21 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 607720 | да | Hemosil Liquid | ТОО "НПФ Медилэнд"
22 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 199080 | да | Hemosil Factor Diluent | ТОО "НПФ Медилэнд"
23 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 71666 | да | Hemosil Liquid Antithrombin | ТОО "НПФ Медилэнд"
24 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 153982 | да | Аланинаминотрасфераза | ТОО "НПФ Медилэнд"
25 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 153982 | да | Аспартатминотрансфераза | ТОО "НПФ Медилэнд"
26 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 428988 | да | Триглицериды | ТОО "НПФ Медилэнд"
27 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 158439 | да | Альфа-амилаза прямая | ТОО "НПФ Медилэнд"
28 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 164508 | да | Холестерин | ТОО "НПФ Медилэнд"
29 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 155820 | да | Креатинин | ТОО "НПФ Медилэнд"
30 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 47352 | да | Глюкоза | ТОО "НПФ Медилэнд"
31 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 116610 | да | Общий белок | ТОО "НПФ Медилэнд"
32 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 149580 | да | Мочевина | ТОО "НПФ Медилэнд"
33 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 131960 | да | Билирубин общий | ТОО "НПФ Медилэнд"
34 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 59172 | да | Билирубин прямой | ТОО "НПФ Медилэнд"
35 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 143616 | да | HDL-Холестерин | ТОО "НПФ Медилэнд"
36 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 121944 | да | Магний | ТОО "НПФ Медилэнд"
37 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 861608 | да | С-реактивный белок | ТОО "НПФ Медилэнд"
38 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 47138 | да | Щелочная Фосфатаза | ТОО "НПФ Медилэнд"
39 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 62065 | да | Мочевая кислота | ТОО "НПФ Медилэнд"
40 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 334448 | да | Биохимический калибратор | ТОО "НПФ Медилэнд"
41 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 105160 | да | С-реактивный белок стандарт | ТОО "НПФ Медилэнд"
42 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 183568 | да | Контроль специфических белков | ТОО "НПФ Медилэнд"
43 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 183568 | да | Контроль специфических белков Уровень II | ТОО "НПФ Медилэнд"
44 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 808248 | да | Концентрированный моющий раствор | ТОО "НПФ Медилэнд"
45 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 356710 | да | Реакционный ротор | ТОО "НПФ Медилэнд"
46 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 543478 | да | Human | ТОО "НПФ Медилэнд"
47 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 543478 | да | Human | ТОО "НПФ Медилэнд"
48 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 4649984 | да | Hba1C-DIR | ТОО "НПФ Медилэнд"
49 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 432324 | да | Hba1C-DIR | ТОО "НПФ Медилэнд"
50 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 205752 | да | Гликированный гемоглобин | ТОО "НПФ Медилэнд"
51 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 205752 | да | Гликированный гемоглобин контроль патология | ТОО "НПФ Медилэнд"
52 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 158322 | да | кюветы | ТОО "НПФ Медилэнд"
53 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 27214 | да | Флакон с кислотным промывочный раствор | ТОО "НПФ Медилэнд"
54 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 25913 | да | Набор растворов | ТОО "НПФ Медилэнд"
55 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 3630 | да | Bottle of washing solution | ТОО "НПФ Медилэнд"
56 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 16744 | да | Bottle of concentrated system liquid | ТОО "НПФ Медилэнд"
57 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 75550 | да | Hart biologicals | ТОО "НПФ Медилэнд"
58 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 514296 | да | In-Tem | ТОО "НПФ Медилэнд"
59 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 421246 | да | ex-Tem | ТОО "НПФ Медилэнд"
60 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 289126 | да | ap-Tem | ТОО "НПФ Медилэнд"
61 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 290566 | да | Fib-TEM | ТОО "НПФ Медилэнд"
62 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 232454 | да | hep-Tem | ТОО "НПФ Медилэнд"
63 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 486720 | да | Rotem-Delta | ТОО "НПФ Медилэнд"
64 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 530275 | да | Rotem-Delta | ТОО "НПФ Медилэнд"
65 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 95720 | да | фильтр защитный | ТОО "НПФ Медилэнд"
66 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 310292 | да | наконечники из комплекта | ТОО "НПФ Медилэнд"
67 | ТОО "НПФ Медилэнд" | 1452376 | да | Measuring Cup&Pin Pro | ТОО "НПФ Медилэнд"
68
69 | ТОО "ARTUMED" | 460500 | да | DIRUI H12 | ТОО "ARTUMED"
70 | ТОО "ARTUMED" | 4828850 | да | Shealth | ТОО "ARTUMED"
71 | ТОО "ARTUMED" | 28300 | да | Urine | ТОО "ARTUMED"
72 | ТОО "ARTUMED" | 105300 | да | Standart Solution | ТОО "ARTUMED"
73 | ТОО "ARTUMED" | 471000 | да | Focus | ТОО "ARTUMED"
74 | ТОО "ARTUMED" | 253250 | да | Positive Control | ТОО "ARTUMED"
75 | ТОО "ARTUMED" | 353250 | да | Negative Control | ТОО "ARTUMED"
76 | ТОО "ARTUMED" | 10850 | да | H series Urine Analyzer | ТОО "ARTUMED"
77 | ТОО "ARTUMED" | 10850 | да | H series Urine Analyzer | ТОО "ARTUMED"
78 | ТОО "ARTUMED" | 10850 | да | H series Urine Analyzer | ТОО "ARTUMED"
79 | ТОО "ARTUMED" | 10850 | да | H series Urine Analyzer | ТОО "ARTUMED"
80 | ТОО "ARTUMED" | 32600 | да | H series Urine Analyzer | ТОО "ARTUMED"
81 | ТОО "ARTUMED" | 32600 | да | H series Urine Analyzer | ТОО "ARTUMED"
82 | ТОО "ARTUMED" | 32600 | да | H series Urine Analyzer | ТОО "ARTUMED"
83 | ТОО "ARTUMED" | 16300 | да | H series Urine Analyzer | ТОО "ARTUMED"
84 | ТОО "ARTUMED" | 16300 | да | H series Urine Analyzer | ТОО "ARTUMED"
85 | ТОО "ARTUMED" | 16300 | да | H series Urine Analyzer | ТОО "ARTUMED"
86 | ТОО "ARTUMED" | 19920 | да | Cleaning Liquid | ТОО "ARTUMED"
87 | ТОО "ARTUMED" | 57360 | да | Urinalysis | ТОО "ARTUMED"
88 | ТОО "ARTUMED" | 57360 | да | Urinalysis | ТОО "ARTUMED"
89 | ТОО "ARTUMED" | 739000 | да | одноразовые пробирки | ТОО "ARTUMED"
90 |  | Гематологический анализатор DxH500
91 | ТОО "Satcor" | 900000 | да | Diluent | ТОО "Satcor"
92 | ТОО "Satcor" | 1824000 | да | Lyse | ТОО "Satcor"
93 | ТОО "Satcor" | 2802000 | да | Cleaner | ТОО "Satcor"
94 | ТОО "Satcor" | 1223400 | да | Control | ТОО "Satcor"
95 | ТОО "Satcor" | 318800 | да | Calibrator | ТОО "Satcor"
96 |  | Гематологический анализатор DxH800
97 | ТОО "Satcor" | 5226000 | да | Diluent | ТОО "Satcor"
98 | ТОО "Satcor" | 1971750 | да | Cell Lyse | ТОО "Satcor"
99 | ТОО "Satcor" | 845250 | да | Diff Pack | ТОО "Satcor"
100 | ТОО "Satcor" | 930750 | да | Cleaner | ТОО "Satcor"
101 | ТОО "Satcor" | 2860200 | да | Cell Control | ТОО "Satcor"
102 | ТОО "Satcor" | 100400 | да | Latron | ТОО "Satcor"
103 | ТОО "Satcor" | 71700 | да | S-cal calibrator | ТОО "Satcor"
104
105 | ТОО "Satcor" | 5202000 | да | Troponin 1 | ТОО "Satcor"
106 | ТОО "Satcor" | 280200 | да | Troponin 1 | ТОО "Satcor"
107 | ТОО "Satcor" | 682500 | да | Waste Bags | ТОО "Satcor"
108 | ТОО "Satcor" | 2217600 | да | Substrate | ТОО "Satcor"
109 | ТОО "Satcor" | 3983000 | да | Wash buffer | ТОО "Satcor"
110 | ТОО "Satcor" | 130800 | да | Solution | ТОО "Satcor"
111 | ТОО "Satcor" | 1600000 | да | Reaction Vessels | ТОО "Satcor"
112 | ТОО "Satcor" | 2000000 | да | Sample Cups | ТОО "Satcor"
113 | ТОО "Satcor" | 48300 | да | Contrad 70 | ТОО "Satcor"
114 | ТОО "Satcor" | 74700 | да | Citranox | ТОО "Satcor"
115 | ТОО "Satcor" | 132200 | да | TSH 3rd Is | ТОО "Satcor"
116 | ТОО "Satcor" | 41950 | да | TSH 3rd Is calibrators | ТОО "Satcor"
117 | ТОО "Satcor" | 75100 | да | Free T4 | ТОО "Satcor"
118 | ТОО "Satcor" | 39500 | да | Free T4 calibrators | ТОО "Satcor"
119 | ТОО "Satcor" | 75100 | да | Free T3 | ТОО "Satcor"
120 | ТОО "Satcor" | 66200 | да | Free T3 Calibrators | ТОО "Satcor"
121 | ТОО "Satcor" | 168550 | да | Antibody | ТОО "Satcor"
122 | ТОО "Satcor" | 115500 | да | Antibody Calibrators | ТОО "Satcor"
123 | ТОО "Satcor" | 82450 | да | Ferritin | ТОО "Satcor"
124 | ТОО "Satcor" | 46700 | да | Ferritin Calibrators | ТОО "Satcor"
125 | ТОО "Satcor" | 385350 | да | Reagent | ТОО "Satcor"
126 | ТОО "Satcor" | 180200 | да | Calibrators | ТОО "Satcor"
127 | ТОО "Дельрус РК" | 1156000 | да | Pico 50 | ТОО "Дельрус РК"
| ТОО "Юнимед СК" | 1292000 | да | Шприцы с сухим гепарином
128 | ТОО "Дельрус РК" | 655000 | да | Pico 70 | ТОО "Дельрус РК"
129 |  | Анализатор флуоресцентный FINE CARE FIA PLUS
130 | ТОО "Satcor" | 193100 | да | NT-pro BNP | ТОО "Satcor"
131 | ТОО "Satcor" | 73500 | да | NT-pro BNP | ТОО "Satcor"
132 | ТОО "Satcor" | 973800 | да | PCT | ТОО "Satcor"
133 | ТОО "Satcor" | 377400 | да | PCT 3 уровня | ТОО "Satcor"
134 | ТОО "Юнимед СК" | 3760000 | да | клапан аспирационный | ТОО "Юнимед СК"
135 | ТОО "Юнимед СК" | 1620000 | да | клапан биопсионный | ТОО "Юнимед СК"
136 |  | Реагенты и расходные материалы к автоматическим биохимическим анализаторам серии AU680 (Beckman Coulter, США)
137 | ТОО "Satcor" | 943500 | да | Tryglyceride | ТОО "Satcor"
138 | ТОО "Satcor" | 893100 | да | Cholesterol | ТОО "Satcor"
139 | ТОО "Satcor" | 1622000 | да | HDL-Cholesterol | ТОО "Satcor"
140 | ТОО "Satcor" | 969300 | да | ASO | ТОО "Satcor"
141 | ТОО "Satcor" | 2134400 | да | CRP LATEX | ТОО "Satcor"
142 | ТОО "Satcor" | 666900 | да | RF LATEX | ТОО "Satcor"
143 | ТОО "Satcor" | 1102600 | да | Ferritin | ТОО "Satcor"
144 | ТОО "Satcor" | 45650 | да | ALP | ТОО "Satcor"
145 | ТОО "Satcor" | 133960 | да | Amylase | ТОО "Satcor"
146 | ТОО "Satcor" | 333360 | да | ALT | ТОО "Satcor"
147 | ТОО "Satcor" | 333360 | да | AST | ТОО "Satcor"
148 | ТОО "Satcor" | 42950 | да | GGT | ТОО "Satcor"
149 | ТОО "Satcor" | 483500 | да | Total Bilirubin | ТОО "Satcor"
150 | ТОО "Satcor" | 231000 | да | Direct Bilirubin | ТОО "Satcor"
151 | ТОО "Satcor" | 222600 | да | CREATININE | ТОО "Satcor"
152 | ТОО "Satcor" | 253600 | да | TOTAL Protein | ТОО "Satcor"
153 | ТОО "Satcor" | 539400 | да | Glucose | ТОО "Satcor"
154 | ТОО "Satcor" | 126800 | да | URIC | ТОО "Satcor"
155 | ТОО "Satcor" | 546300 | да | UREA | ТОО "Satcor"
156 | ТОО "Satcor" | 1056000 | да | Magnesium | ТОО "Satcor"
157 | ТОО "Satcor" | 188950 | да | CNTRL Serum 1 | ТОО "Satcor"
158 | ТОО "Satcor" | 188950 | да | CNTRL Serum 2 | ТОО "Satcor"
159 | ТОО "Satcor" | 504600 | да | HDL/LDL | ТОО "Satcor"
160 | ТОО "Satcor" | 606600 | да | ITA | ТОО "Satcor"
161 | ТОО "Satcor" | 606600 | да | CNTRL | ТОО "Satcor"
162 | ТОО "Satcor" | 606600 | да | Serum | ТОО "Satcor"
163 | ТОО "Satcor" | 205150 | да | SYSTEM Calibrator | ТОО "Satcor"
164 | ТОО "Satcor" | 718600 | да | Calibrator Highly | ТОО "Satcor"
165 | ТОО "Satcor" | 212350 | да | Serum Protein Multi Calibrators | ТОО "Satcor"
166 | ТОО "Satcor" | 475500 | да | HDL CHOLESTEROL | ТОО "Satcor"
167 | ТОО "Satcor" | 631200 | да | LDL Cholesterol | ТОО "Satcor"
168 | ТОО "Satcor" | 237900 | да | RF LATEX Calibrator | ТОО "Satcor"
169 | ТОО "Satcor" | 208500 | да | Cleaning Solution | ТОО "Satcor"
170 | ТОО "Satcor" | 292700 | да | Wash Solution | ТОО "Satcor"
171 | ТОО "Satcor" | 23050 | да | Cleaning Solution | ТОО "Satcor"
172 | ТОО "Satcor" | 97900 | да | Sample Cups | ТОО "Satcor"
173 |  | Реагенты и расходные материалы для анализатора гемостаз Sysmex CS 2500
174 | ТОО "Express ФАРМ" | 2113920 | да | cleaner | ТОО "Express ФАРМ"
175 | ТОО "Express ФАРМ" | 146820 | да | rinse | ТОО "Express ФАРМ"
176 | ТОО "Express ФАРМ" | 436540 | да | mini SLD | ТОО "Express ФАРМ"
177 | ТОО "Express ФАРМ" | 95920 | да | набор чашек | ТОО "Express ФАРМ"
178 | ТОО "Express ФАРМ" | 2038560 | да | Control Plasma N | ТОО "Express ФАРМ"
179 | ТОО "Express ФАРМ" | 2897520 | да | Control Plasma P | ТОО "Express ФАРМ"
180 | ТОО "Express ФАРМ" | 1353600 | да | ThromborelS | ТОО "Express ФАРМ"
181 | ТОО "Express ФАРМ" | 305370 | да | PT-Multi | ТОО "Express ФАРМ"
182 | ТОО "Express ФАРМ" | 1620000 | да | ActinFS | ТОО "Express ФАРМ"
183 | ТОО "Express ФАРМ" | 234880 | да | Хлорид кальция | ТОО "Express ФАРМ"
184 | ТОО "Express ФАРМ" | 1473840 | да | TestThrombin | ТОО "Express ФАРМ"
185 | ТОО "Express ФАРМ" | 1855560 | да | реагент для определения Тромбина 100 | ТОО "Express ФАРМ"
186 | ТОО "Express ФАРМ" | 332700 | да | Буфер Оурена | ТОО "Express ФАРМ"
187 | ТОО "Express ФАРМ" | 234900 | да | Standard Human Plasma | ТОО "Express ФАРМ"
188 | ТОО "Express ФАРМ" | 5487600 | да | INNOVANCED-DIMER 1 | ТОО "Express ФАРМ"
189 | ТОО "Express ФАРМ" | 1280640 | да | INNOVANCED-DIMER control | ТОО "Express ФАРМ"
190 | ТОО "Express ФАРМ" | 137000 | да | INNOVANCED-Dimer | ТОО "Express ФАРМ"
191 |  | Расходный материал на Анализатор автоматический газов, электролитов и метаболитов крови RapidPoint 500
192 | ТОО "Express ФАРМ" | 5231400 | да | Measuring Cartridge | ТОО "Express ФАРМ"
193 | ТОО "Express ФАРМ" | 1894800 | да | Wash/waste | ТОО "Express ФАРМ"
194 | ТОО "Express ФАРМ" | 166800 | да | бумага для термопринтера | ТОО "Express ФАРМ"
195 | ТОО "Express ФАРМ" | 329700 | да | RAPIDQC COMPLETE LEVEL 1 | ТОО "Express ФАРМ"
196 | ТОО "Express ФАРМ" | 329700 | да | RAPIDQC COMPLETE LEVEL 2 | ТОО "Express ФАРМ"
197 | ТОО "Express ФАРМ" | 329700 | да | RAPIDQC COMPLETE LEVEL 3 | ТОО "Express ФАРМ"
198 | ТОО "Express ФАРМ" | 164070 | да | Quick Adapter | ТОО "Express ФАРМ"
3.Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым будет заключен договор и цена договора согласно представленному ценовому предложению:
№ п/п | Наименование потенциального поставщика | Место нахождение потенциального поставщика | Сумма договора, в тенге
1 | ТОО "ARTUMED" | г.Нур-Султан, ул. 187, д.16, офис 104 | 7564190
2 | ТОО "Satcor" | г.Алматы, ул. Радлова 65, офис 403 | 56625180
3 | ТОО "Express Фарм" | г.Алматы, ул. Абая 130 | 30491540
4 | ТОО "Дельрус РК" | г.Нур-Султан, пер. Шынтас, 2/1 | 1947000
5 | ТОО "НПФ Медилэнд" | г.Алматы, пр. Райымбек 417А, н.п.1 | 43817642
6 | ТОО "Юнимед СК" | г.Петропавловск, ул. Токсан би, д.35, офис 10 | 5380000
Директор Кодасбаев А.Т.
Начальник отдела государственных закупок Рахимбердиев Ж.К.