## Лист1
Объявление
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений-22
г.Алматы |  |  |  |  | «07» октября 2021г.
Наименование Заказчика: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы
Адрес Заказчика: г.Алматы, ул. Толе би, 93
№ п/п | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий (МНН) | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
1 | Электро - кардио стимулятор | Электро - кардио стимулятор. 1 - камерный электро - кардио стимулятор в комлекте с электродом и интрадьюсером. 1. Устройство: Коннектор IS-1 BI/UNI. Масса не более 21.5 г; Габариты не более: 40.2 мм x 42.9 мм x 7.5 мм; Объем не более 9.7 см3; Напряжение 2.8 В; Батарея Литий-йод; Срок службы не менее 10.4 лет (В режиме SSR или SSI, 60 уд/мин, 100% стимуляция, желудочковая 2.0 В, ширина импульса 0.4 мс, импеданс 1000 Ω );Режимы Стимуляции: VVIR; VVI; VVT; VOOR; VOO; AAIR; AAI; AAT; AOOR; AOO; OVO; OAO; Наличие функции управления желудочковым захватом, постоянное определение порога стимуляции с программируемыми периодичностями минимум каждые 15 мин; Наличие функции сна с возможностью программирования отдельной частотой в программируемый интервал времени; Наличие функции гарантии детекции при активизации с возможностью изменять порог чувствительности, чтобы отслеживать изменения детектированной амплитуды. Наличие функции мониторинга электрода для мониторирования целостности электрода, измеряя и регистрируя импеданс электрода с возможностью переключать электрод с биполярной на монополярную полярность. Параметры стимуляции: Нижняя частота: 30-170 уд/мин; Верхняя частота сенсора: 80-180 уд/мин; Амплитуда стимуляции в ПП и ПЖ 0,5- 7,5 V; Длительность импульса 0,12- 1,5 мс; Чувствительность не менее 0,25- 4 мВ; Полярность стимуляции – Биполярная, Монополярная, Настраиваемая; Полярность детекции - Биполярная, Монополярная, Настраиваемая. Сбор диагностических данных: ЧСС пациента; Формат гистограммы; Профиль частоты; Эпизоды высокой частоты; Эпизоды адаптации с падением частоты; Отчет первичного опроса; Тренды управления захватом; Тренды чувствительности; Тренды электрода и данные по импедансу; История основных параметров. 2. Электрод для стимуляции/сенсинга: полярность – биполярный, коннектор IS-1 Вi; стандартная длина не менее 58 см 3. Интродьюсер чрескожный с боковым портом и клапаном, размер 7,8, 9, 10 Fr. – 1 шт | штука | 10 | 500000 | 5000000
2 | Иррагиционные трубки | Иррагиционные трубки. Одноразовый набор стерильных трубок для ирригационного насоса длиной не менее 260 см. | штука | 20 | 50000 | 1000000
3 | Армированные интрадьюсеры | Армированные интрадьюсеры. Плетёный армированный интродьюсер с наличием атравматичного кончика и гемостатического клапана. Рентген контрастный маркер на кончике. Размер интродьюсера не менее 8.5 Fr, размер дилятатора не менее 8.5 Fr, максимальный размер проводника не менее .032 (in), рабочая длина интродьюсера не менее 63 см, дилятатора - не менее 67 см. Длина проводника не менее 180 см. Изгиб SL0, SL1, SL2, SL3, SL4, SR0, SR1. Одноразовый набор стерильных трубок для ирригационного насоса длиной не менее 260 см. | штука | 15 | 80000 | 1200000
4 | Кабель для подключения биполярных инструментов (для пинцета) к электрокоагулятору | Кабель для подключения биполярных инструментов (для пинцета) к электрокоагулятору. Биполярный кабель, стандартный, с предохраняющим прямым коннектором со стороны инструмента, 2-штырковый штепсель не менее 29 мм, длина кабеля не менее 5 метров | штука | 4 | 43600 | 174400
5 | Пинцет для электрокоагуляции | Пинцет для электрокоагуляции, биполярный пинцет, прямой, длина 220 мм, бранши 2мм, антирпригарный | штука | 1 | 97650 | 97650
6 | Пинцет для электрокоагуляции | Пинцет для электрокоагуляции, биполярный пинцет, изогнутый, длина 195 мм, бранши 2мм, антирпригарный | штука | 1 | 97650 | 97650
7 | Лактатдегидрогиназа, реагент для определения (LDH) | Лактатдегидрогиназа, реагент для определения (LDH), Уп.( 4X40мл + 4X20мл), Кол-во тестов в наборе для AU680-2560 | упаковка | 2 | 94380 | 188760
8 | Петля ловушка Mini | Система для извлечения и манипуляции с инородными предметами внутри просвета сосуда. Наличие трех петель. Материал петель суперэластичный нитинол, обеспечивающий высокую гибкость и устойчивость к изломам. Рабочий диаметр ловушки: 2-4, 4-8, мм, диаметр шафта 0,018 дюймов. Длина катетера 150 см для ловушки 175см и, внутренний диаметр катетера .030, дюймов. Длина ловушки 175 см (для рабочего диаметра 2-4 и 4-8мм). Размер катетера 3.2F для рабочего диаметра 2-8мм. Наличие рентгеноконтрастной маркерной зоны на кончике катетера. Материал доставочного катетера тефлон (FEP). Наличие платиновой нити на петлях ловушки для улучшенной визуализации. В наборе ловушка, торк девайс, интродьюсер и катетер. Ловушка и катетер упакованы отдельно. | штука | 2 | 380000 | 760000
8518460
Выделенная сумма: 8 518 460,00 (восемь миллионов пятьсот восемьнадцать тысяч четыреста шестьдесят) тенге 00 тиын.
Срок поставки товара: DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика, срок действия договора до 31.12.2021г.
Место поставки товара: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, Толе би 93, аптечный склад.
Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок , дата 14.10.2021г. время: 09:00 часов.
Дата и время вскрытия ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок, дата 14.10.2021г. время 11:00 часов.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 225-04-84.
| Директор |  | Кодасбаев А.Т.
| Начальник отдела по |  | Рахимбердиев Ж.К.
государственным закупкам