## Лист1
Объявления
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений-2
г.Алматы |  |  |  |  | «17» февраля 2022г.
Наименование Заказчика: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы
Адрес Заказчика: г.Алматы, ул. Толе би, 93
№ п/п | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий (МНН) | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу по лотам | Сумма по лотам
1 | Наружный однокамерный электрокардиостимулятор | Наружный однокамерный электрокардиостимулятор, используемый для проведения временной кардиостимуляции. Режимы стимуляции: S00; SSI; SST. Нижняя граница стимуляции: не более 30 имп/мин. Верхняя граница стимуляции: не менее 250 имп/мин. Нижняя граница для сверхчастой стимуляции: не более 60 имп/мин. Верхняя граница сверхчастой стимуляции: не менее 1000 имп/мин. Минимальное значение амплитуды стимуляционного импульса: не более 0,1 В. Максимальное значение амплитуды стимуляционного импульса: не менее 17 В. Длительность импульса: 1 мс. Минимальное значение чувствительности: не более 1 мВ. Максимальное значение чувствительности: не менее 20 мВ. Конфигурация электродов: монополярная/биполярная. Динамически меняющиеся значения желудочкового рефрактерного периода в зависимости от текущего частотного диапазона: 30-150 имп/мин: 225 мс, 151-200 имп/мин: 200 мс, 201-250 имп/мин: 175 мс. Тип батареи: щелочные марганцевые, 9В. Рекомендуемая производителем модель батареи для использования в устройстве: 6LR61. Продолжительность работы после замены батареи: не менее 600 ч, при выполняемой стимуляции с частотой 70 имп/мин, амплитуде импульсов 5 В и сопротивлении на электродах не более 500 Ом; Продолжительность работы после предупреждения о необходимости замены батареи: не менее 36 ч; во время замены: не менее 30 с. Минимальное значение импеданса: не более 100 Ом. Максимальное значение импеданса: не менее 3000 Ом. Контроль параметров: звуковой сигнал при регистрации значений стимуляционного импеданса, выходящего за рамки допустимых значений; светодиодная индикация при низком заряде батареи; однократный звуковой сигнал при высокой частоте (более 180 имп/мин). Габариты: длина не более 160 мм, ширина не более 75 мм, толщина не более 35 мм. Масса, включая батарею: не более 245 г. Совместимость со всеми временными эндокардиальными электродами с 2 мм коннекторами, а также с любыми имплантируемыми эндокардиальными электродами при использовании соответствующих специализированных кабелей. | Штука | 3 | 1325470 | 3976410
2 | Электрод для временной электрокардиостимуляции (с баллоном) | Стерильная гибкая трубка с баллоном на конце, разработанная для доставки к сердцу временных задающих ритм импульсов; изделие может определять биоэлектрические сигналы сердца. Используется в области предсердия и/или желудочков и имеет электроды, которые обычно накладываются на желудочки и подключаются к внешнему электрокардиостимулятору, который генерирует электрические задающие ритм импульсы. Изделие может быть однополярным или биполярным и способствовать отображению электрокардиографических сигналов. Диаметр катетера не более 5 Fr. Рабочая длина не менее 110 см. Количество полюсов – два. Материал полюса – нерж.сталь. Длина дистального полюса не менее 3 мм. Длина кольцевого полюса не менее 3 мм. Межполюсное расстояние (спейсинг) не более 10 мм. Изгиб дистальной части – J-образный. Диаметр баллона не более 9 мм. Коннектор: 2х2 мм. Предназначен для однократного применения. | Штука | 2 | 55555 | 111110
3 | Индикаторы бумажные | паровой стерилизации многопараметрические одноразовые темпер-132/20-1 №1000 | Упаковка | 10 | 2110 | 21100
4 | Индикаторы бумажные | паровой стерилизации многопараметрические одноразовые, температурный режим-120/45-1 №1000 | Упаковка | 10 | 2110 | 21100
5 | Набор для микрореакции кардиолипиновый антиген | Сифилис-АгКЛ-РМП к-т №2, 500 определений Набор укомплектован сыворотками контрольными для диагностики сифилиса (положительной и отрицательной) (3 флакона по 5,0 мл. + контрольные сыворотки К+ и К- по 1,0 мл.) | уп | 6 | 41705 | 250230
6 | Эозин по Лейшману фиксатор 1л | Краситель - фиксатор Эозин метиленовый синий типа Лейшмана (МиниМед-Л) (ТУ 9398-005-29508133-2011); уп. 1л/12 л | фл | 12 | 2304 | 27648
7 | Азур-Эозин по Романовского с буфером 1л | Краситель Азур-эозин по Романовскому (МиниМед-Р) с буфером, (разбавление 1:20) (ТУ 9398-003-29508133-2011); уп. 1 л/11 л | фл | 10 | 4140 | 41400
8 | Масло иммерсионное. 100мл | Набор реагентов "Масло иммерсионное" (ТУ 9398-011-29508133-2009); уп. 0,1 л | фл | 15 | 780 | 11700
9 | Азотная кислота | Азотная кислота, чда; уп. 1,3 кг | л | 1 | 1944 | 1944
10 | Шлифованные предметное стекло 26*76 толщ. 2мм | СО-4, 26х76±1,0 мм, толщ. 2,0±0,2 мм, с полосой для записи и шлиф. краями; уп. 50/2500 шт. | уп | 15 | 1540 | 23100
11 | Наконечники для дозаторов 1000 мкл (500шт/уп) | 50-1000 мкл, тип универсальный, нестерил.; уп. 500 шт. | уп | 40 | 8400 | 336000
12 | Наконечники для дозаторов 200мкл (1000шт/уп) | 2-200 мкл, тип универсальный, с фаской, нестерил. уп. 1000 шт. | уп | 10 | 6800 | 68000
13 | Уксусная кислота ледяная | Уксусная кислота ледяная, более 99,8%, (уп.1 л) | уп | 1 | 4096 | 4096
14 | Пробирки Эппиндорф на 1,5 мл (500шт) | 1,5 мл, тип Эппендорф, с дел., н/стер., Jet Bio-Filtration; уп. 500 шт. | уп | 10 | 15660 | 156600
15 | Стекло предметное 26*76мм толщ 1.0мм с шлиф. краями с полоской для записи.№50 | СП-7105, 26х76±1,0 мм, толщ. 1,0±0,1 мм, со шлифованными краями и полосой для записи; уп. 72/3600 шт. | уп | 10 | 1460 | 14600
16 | Пробирка центрифужная градуированная П-1-10-0,2,ХС,ПЦГ уп.100шт | П-1-10-0,2 ТС; уп. 100 шт. | штук | 300 | 162 | 48600
17 | Тест полоски кал на скрытую кровь | FOB Экспресс-тест для качественного определения скрытой крови в фекалиях человека | уп | 1 | 1400 | 1400
18 | Безболезненные скарификаторы (ланцет) 100шт | Скарификатор Biobladex® Safe автоматический 21G / 1,8мм | уп | 5 | 8606 | 43030
19 | Одноэтапный иммунохроматографический экспресс тест SD BIOLINE HIV ½ 3.0 для качественного определения антител ВИЧ-1 и ВИЧ-2 | Набор реагентов «АГАТ-ВИЧ-1,2» тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2 (ВИЧ-1, ВИЧ-2) и антигена р24 ВИЧ-1, Комплект №2. 96 определений | уп | 1 | 116300 | 116300
20 | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации марки «DGM Steriguard»: рулон плоский 250 мм х 200 м | Материал упаковочный в рулонах для медицинской паровой и газовой стерилизации: рулон плоский 250 мм х 200 м. Комбинированные рулоны плоские предназначены для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена, пароформальдегид) способами. Рулоны изготовлены из нервущейся и безосколочной многослойной пленки-ламината не менее пяти слоев, прозрачного цвета полиэстер 12 мкм/полипропилен 40 мкм. А также медицинской бумаги, плотностью не менее 60 г/м2. Бумага и пленка соединены термошвом, который исключает последующие расклеивания при стерилизации и обеспечить 100% отделяемость пленки от бумаги при вскрытии упаковки с минимальным эффектом пылеворсовыделения. Прочность на растяжение в сухом состоянии в машинном направлении более 5,4 кН/м, в поперечном направлении более 2,3 кН/м; Прочность на растяжение во влажном состоянии в машинном направлении более 2,0 кН/м. в поперечном направлении более 1,0 кН/м; Прочность на продавливание в сухом состоянии (бумаги) более 240 кПа, во влажном состоянии (бумага) более 140 кПа; Размер пор – менее 19 мкм; рН водного экстракта 5-8; Содержание сульфатов - не более 0,25%; Содержание хлоридов - не более 0,05%; Флюоресценция - 0%. Индикаторы паровой, этиленоксидной и формальдегидной стерилизации нанесены на бумажное основание рулонов, между слоями бумаги и пленки в области термошва (параллельно термошву по бокам рулона), что предотвращает протечку красителей (чернил) внутрь упаковки. Индикаторы стерилизации изменяют свой цвет под воздействием стерилизующего агента, изменение цвета указано на пакетах для каждого типа стерилизации. На рулонах, на бумажной основе, между слоями бумаги и пленки в области термошва, нанесены следующие обозначения:-торговая марка производителя- размер рулона мм/м- срок годности: годен до-месяц и год- направление вскрытия упаковки- запрет на использование в случае повреждения упаковки- номер лота/партии продукции- указание стандарта -информация об индикаторах контроля, указание цвета, на который меняет при использовании.- знак в виде перечеркнутой двойки в круге, свидетельствующий о недопустимости повторного использования упаковки. Срок сохранения стерильности в одинарной упаковке, при запечатывании с помощью термозапаивающего аппарата составляет не менее 2 года, в двойной упаковке до 5 лет. | Штука | 100 | 28600 | 2860000
21 | Ривароксабан | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг | Таблетка | 2100 | 942.09 | 1978389
22 | Розувастатин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 14 | Таблетка | 7000 | 215.54 | 1508780
11621537
Выделенная сумма: 11 621 537,00 (одинадцать миллионов шестьсот двадцать одна тысяча пятьсот тридцать семь) тенге 00 тиын.
Срок поставки товара: DDP; в течение 5 календарных дней по заявке Заказчика, срок действия договора до 31.12.2022г.
Место поставки товара: ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗ г.Алматы, Толе би 93, аптечный склад.
Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок , дата 24.02.2022г. время: 09:00 часов.
Дата и время вскрытия ценовых предложений: г.Алматы, ул.Толе би 93, 2-этаж, отдел государственных закупок, дата 24.02.2022г. время 11:00 часов.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 225-04-84.
| Директора |  | Кодасбаев А.Т.
| Начальник отдела по |  | Рахимбердиев Ж.К.
государственным закупкам